智能蠕动泵（液晶）操作说明

一、该蠕动泵是一款流量精度高、用途广并具有多种工作模式可选的智能型精密

蠕动泵，使用该键“”或“”，速度分辨率0.1转／分(运行状态下)，“▲”

加速键“”减速键，长按“▲”或“”键不放，速度为10转连续加速

或10转连续减速，一按一放为l转加速或1转减速。

二、工作模式有：手控、外控、0-5V、4-20mA、485通讯等可选。

三、通常情况下，产品在出厂时已经为你设置好了运行参数，用户无须另作设置，

只须插上电源，按启／停键和“▲”或“”加减速键即可正常运行，如果

是更换或使用不同规格硅胶管，流量参数则应重新标定。

操作步骤

一、流量设置

l、在待机状态下，按“菜单”键，屏幕显示：“流量显示设置”“时段工作

设置”“工作模式设置”“流量标定设置”

2、按“▲”或“”键移动光标，选定“流量显示设置”

3、按“确认”键，屏幕显示：“流量设定”“运行时间”“间隔时间”“运行

转速”。注意：当流量一旦设定并确认，运行速度将自动生成，无需再做

设定。

4、按“▲”或“”键选定光标“流量设定”，按“确认”键光标闪动。再

按“”或“”键光标移至对应位置，按“▲”或“”键设置所需

流量，按“确认”键保存该参数。

5、按“”键光标选定“运行时间”设定，按“确认”键，再按“”或

“”键移动光标对应位置，按“▲”或“”键设置所需运行时间，按“确认”键保存该参数。

6、“间隔时间”设置与“运行时间”设置相同，如果是连续运行，该二项目

的运行，间隔时间均设置为零。

7、当设置完所需项目的参数后，按“返回”键退出并返回上一级菜单，再按“返回”键进入运行界面，按“启／停”键运行。

二、多时段工作设置(可分别设置八个不同工作时段)

1、按“菜单”键，按“▲”或“”键移动光标选定“多时段工作设置”。

2、按“确认”键，屏幕显示：流量、转速、运行、间隔，按“确认”键和

“”或“”键左右移动光标，再按“▲”或“”键分别设置流量和

时间参数，并按“确认”键保存退出。

3、按“菜单”键返回上一级菜单，再按“返回”键返回至运行界面。按“启

／停”键运行。

三、流量测试标定(如果流量显示不准，流量应重新标定)

1、按“菜单”键，再按“”键移动光标选定“流量测试标定”

2、按“确认”键，进入自动检测

3、将测得数据输入并按“确认”键保存当前数据(为提高流量精度，应分      别检测三次，将测得平均值输入)

4、按“返回”键返回上一级菜单，再按“▲”键光标移至“流量显示设置”

5、再按“返回”键返回至运行界面，按“启／停”键投入运行。

常州科健蠕动泵厂